从1Ω向105 Ω十进标准电阻匝比过渡方法

上海兰斯汀仪表研究所    林骐

- 前言：

- 从1Ω向105Ω十进电阻的过渡，通常采用Homan量具或其它电阻过渡量具。但理想的这种量具似也不易制造。

- 从1Ω向10-3Ω（10-4Ω）十进标准电阻的过渡，利用比较仪匝比1000/100、1000/10、1000/1进行十分方便，而且精度也高，就国产QJ55型电桥而言，能够满足从1Ω工作基准向10-1Ω～10-3Ω一等标准电阻的过渡要求。

- 能否也利用匝比实现从1Ω工作基准向10NΩ（N=1、2、…、5）一等标准电阻的过渡呢？这是本文要讨论的问题，为行文方便，我们简称这一过渡为匝比向上过渡。

- 匝比向上过渡的线路和原理：

1、   说明：

- 将主回路测量盘分数匝WX（4-7）反串入付回路中，而WX（1-3）仍留在主回路中。

- 侧板上RS接比RX高一个数量级的被过渡电阻，而RX则接作为标准的标准电阻。

- WX（1-3）取第一盘示值1，其余盘示值为零，而WX（4-7）放置RX之相对修正值，测量时用NS读数。

- 其余操作如常规。

2、侧板接线图：

3、原理：按比较仪原理，在磁势平衡和电势平衡均满足时有：

RSRX=WS+NS−WX4−7WX1I=WSWX1I1+NSWS−WX4−7WS

式中：WS=1000匝，WIX1=100匝。〔〕符号表明是接在侧板相      应位置上之电阻，而非过渡时标准与被测之电阻。

令  RX=RX01+δRX

〔RX0〕为作为标准的10N-1Ω电阻之名义值。δRX为其相对修正值。按说明（C）有δRX=WX4−7WS

则可有：RS=10RX01+NSWS=RS01+NSWS

RS0=10RX0为RS的名义值，

则有：δRS=NSWS   即偏差盘读取RS相对修正值。

- 匝比过渡误差的分析：

- 下面的分析主要是对匝比向上过渡时，由改装后比较仪引入的主要误差作出分析。

- 由改造后比较仪向上过渡的主要误差。

2.1、WSWX1I 匝比准确度引入误差δWSWX1I

我们改造的比较仪式电桥，其WS110WXiI的相对值〈２×10-8。而其Wx1I110WXiI的相对值，即检定中的P1I=δ1I−0.1110δiI≤3×10−8。经过改造者仔细调整，也是可以作到的。因此WSWX1I的相对值δWSWX1I≤5×10−8  也可以保证达到。

这样，从1Ω向105Ω五次匝比过渡，累加这一项绝不会超过2.5×10-7。这是Homan量具难以作到的。

2.2、匝比向上过渡时，磁平衡误差：δAT

所谓磁平衡误差，也称跟踪误差，它和检定时跟踪系统不灵敏度阈有关，还和检定时采用的安匝（AT）数有关。通常的看法是认为正反向虚零法测量时，安匝平衡表正反不重合程度之半除以安匝数，即为δAT。

改造后的QJ55电桥，安匝平衡表分度值在中阻测量时，即1Ω→104Ω匝比过渡时，为CAT=1μAT/小格。（原为2μAT/小格）。由于采取了一系列技术措施，可以在操作中作到正反向观察指针差值不超过1/3小格。因此这时δAT评估为0.2μAT/IW。在采用高阻线路时，即匝比向上过渡104Ω→105Ω时，安匝平衡表为CAT=0.5μAT/小格。这样，δAT=0.1μATIW。

而IW之值在10N+1Ω（RS）时取值不一样。例表如下：

| 〔RS〕 | 10Ω | 102Ω | 103Ω | 104Ω | 105Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN（AT） | 10 | 3 | 1 | 0.4 | 0.14 |
| δAT | 2×10-8 | 6.7×10-7 | 2×10-7 | 5×10-7 | 7×10-7 |

2.3、电势平衡误差δG

电势平衡误差不仅取决于检流计灵敏度，还取决于平衡电势之值。而平衡电势之值又受制于电阻上许可的电流（功率）值。在1Ω→105Ω匝比过渡时如下表。

| 〔RS〕 | 10Ω | 102Ω | 103Ω | 104Ω | 105Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS | 10mA | 3mA | 1mA | 0.4mA | 0.14mA |
| 〔RX〕 | 1Ω | 10Ω | 102Ω | 103Ω | 104Ω |
| IX | 0.1A | 30mA | 10mA | 4mA | 1.4mA |
| SG | 20mm/1×10-6 | 12mm/1×10-6 | 10mm/1×10-6 | 20mm/1×10-5 | 20mm/1×10-5 |
| δg | 1×10-7 | 2×10-7 | 2×10-7 | 1.0×10-6 | 1.0×10-6 |

δG评估是以正反检流计光点相差≤4mm 之估算。

2.4、这三项误差的综合：

1Ω→10Ω

δ10=0.52+0.22+12×10−7=1.29×10−7=1.4×10−7

10Ω→102Ω

δ102=δ102+0.52+0.672+2210−7=4.45×10−7=2.1×10−7

102Ω→103Ω

δ103=δ1022+0.52+22+2210−7=17.15×10−7=4.1×10−7

103Ω→104Ω

δ104=δ1032+0.52+52+10210−7=142.4×10−7=11.93×10−71.2×10−6

104Ω→105Ω

δ105=δ1042+0.52+72+10210−7=391.65×10−7=19.80×10−72×10−6

2.5、按照规程要求：过渡到104Ω时，检定总误差应小于1.5×10-6，因此，扣除上述误差，留给其它误差综合值为1.52−1.22×10−6=0.9×10−6。而过渡到105Ω时，检定总误差应不超过3×10-6，留给其它误差综合值为32−22×10−6=2.2×10−6。这从实际工作角度考虑，是不成问题的。

1         2             19          20             3            4

5         6          7         8           9         10        11

12        13        14         15          16        17        18

P1         P2                                P1        P2

内   关  外

Rs                                           Rx

C1            C2                            C1            C2

※                        跟踪采样                         ※

校1  校2              内接  外接  自校

读数          校3

N×10                                                       N×1

外接电源

端  钮  板

图5  高电阻测量连接法 (1k/10k)

Rx                                   Rs

注：        此导线要用高绝缘屏蔽线或架空线

两根接P2的线应采用塑胶铜芯线绞在一起，能减小干扰。

110外接高压电源