电流比较仪式电桥

虚零法测量电阻的数理诠释

上海兰斯汀仪表研究所 林骐

二〇〇八年七月

- 说明

1.1通常对QJ55、QJ58测量电阻原理作如下表述：

IXWX = ISWS   磁势平衡                                             （1）

IXRX = ISRS   电势平衡                                             （2）

则有RX / RS  = WX / WS  或  RX = （WX / WS）× RS                                     （3）

式（3）可以称之为电流比较仪式电桥原理方程式或原理的数学模型。

1.2该模型涉及电桥的影响量仅WX/WS，不涉及其他，也不反映电流正反向和虚零法的特点，故是理想型的，不宜作不确定度分析。

- 虚零法测量过程要点及数理诠释

2.1电流正反向调节磁、电平衡指示器力求重合是其要点；

2.2力求重合不是绝对重合，故式（1）、（2）两式应作如下改述：

正向    IXWX = ISWS + Δ+IW

=ISWS + CATα+AT  = ISWS[1+（CATα+AT）/ IW]               （4）

IXRX = ISRS + ΔN

= ISRS + CV(α+V –αv0) = ISRS[1+ CV(α+V -αv0)/ UR]     （5）

反向    -IXWX = -ISWS + Δ-IW

= -ISWS + CATα-AT  = -ISWS[1-（CATα-AT）/ IW]            （6）

-IXRX = -ISRS + Δ-V

= -ISRS + CV(α-V -αv0)

= -ISRS [1-CV（α-V-αv0）/ UR]                         （7）

上四式中  IW为IXWX、ISWS之名义值；

UR为IXRX、ISRS之名义值；

CAT为安匝平衡指示表分度值（微安匝/格）；

CV为检流计分度值（纳伏/格）；

αv0为IX、IS均为0时检流计偏格，它是由于回路存在热电势ΔVT引起的。

ΔVT = CVαv0                                              （8）

α+AT、α-AT为电流正反向时安匝平衡表指示值（格）；

α+V、α-V为电流正反向时检流计指示值（格）；

±号此处仅表示正反向，αAT、αV本身可正、可负。

2.3推导：

式（4）÷ 式（5）可有

WX / RX  =  WS / RS ×[1+ CATα+AT/IW - CV(α+V-αv0)/UR]

整理可有：RX / RS = WX / WS ×[1- CATα+AT /IW + CV(α+V-αv0)/UR]  （9）

式（6）÷ 式（7）同理可有：

RX / RS = WX / WS [1+ CATα-AT/IW + CV(α-V-αv0)/UR]              （10）

2.4诠释

a)式（9）、（10）分别对于同一（RX/RS）、（WX/WS）在电流正反向时成立；

b)故将式（9）+ 式(10)再除以2，可有

RX / RS = WX / WS ×[1+CAT(α+AT -α-AT )/2IW - CV(α+V-α-V)/2UR]

= WX / WS ×[1+CAT(ΔαAT/2)/IW - CV(ΔαV/2)/UR]        （11）

其中ΔαAT =α+AT -α-AT

ΔαV =α+V-α-V

c) 式（11）表明，在ΔαAT = 0，ΔαV = 0的理想条件下，式（11）即为式（3）；

d)测量中读数是按式（3），故操作中应力求ΔαAT → 0、ΔαV → 0，但实际上不会绝对为0，故ΔαAT/2、ΔαV/2将引入误差，故式（11）方程可用作不确定度分析的数学模型。

e)推导表明，αv0的存在不影响测量结果；

f)力求ΔαAT → 0、ΔαV → 0，但并不要求α+AT、α-AT → 0；

α+V、α-V → 0，只是要求α+V →α-V，α+V →α-V即所谓重合，重合点即是虚零点。