RT9608(RT9606)全自动电阻校验装置

检定标准电阻不确定度分析有关内容介绍

上海兰斯汀仪表研究所    林骐

- RT9608装置是实测比较仪器，按其原理可得：

Rx/Rs = IRx/Irs = Vx/Vs = K

即将电阻比转化为电压比的测量。

因此；   Rx = KRs   ------------------------------(1)

上式即为数学模型。

故有           δRx = δRs +δK ------------(2)

δRs：作标准的标准电阻引入之不确定度

δK： RT9608比较不确定度

- δK的分析

从原理上分析δK是由RT9608内部恒流源稳定性和数表分辨率及其稳定度构成。但如果能够通过整体测量方法获知δK之值，则更为可靠和方便。

借助于同名义值电阻换位法测量（见另一篇文章），

可获知δK之值。

取两同名义值标准电阻，置于油槽或空气槽中，一只作标准，一只作被测，然后换位，且无须作修正值更正操作，可获取两个数据。例如：二只100欧姆、电流为10毫安、  二次读数为

100.0032（欧姆）           99.9964 (欧姆)

则有   M1= 1.000032             M2= 0.999964

即: R1/R2 = 1.000032 = 1+32×10-6 = 1+δM1,  δM1= 32×10-6       R2/R1 = 0.999964 = 1-36×10-6 = 1-δM2,  δM2 = -36×10-6

δK100 = (δM1+δM2)/2 = -2×10-6

可作多次测量取其平均值，对不同十进规格标准电阻均可作换位测量获取δKR之值。

这样，用式（2）即可作不确定度分析计算。