## 直流电流比较仪式电桥匝比准确度检定原理、方法和计算

上海兰斯汀仪表研究所    林骐

1、直流比较仪其核心原理是磁平衡条件下利用匝数比测量初、次级电流的比值。经过转换可以测量电阻比和电压比，从而构成电桥和电位差计。

其核心原理可作如下表述：

磁势平衡；                      -------------- (1)

所以                             -------------- (2)

即 匝数比和电流比成反比

因此，检定的核心内容即匝比准确度，它是可以自检。

2 、匝比自检的理论依据

选择某一绕组匝WN, 如果通过测量可获得

-------------- (3)

则；                               -------------- (4)

以上推导表明，匝比结果理论上和WN选择和误差无关，也表明无须从外部引入标准作量传。故可自检。（因为电流比较仪的精度是非常高的，实际也无法从外部引入标准）

- 匝比的测量原理和方法（以QJ55为例）

将同名义值绕组匝 、（参考绕组）反串在主回路，通过同一电流，将付回路开路，用安匝（AT）平衡表读取磁势差。

则磁势差             -------------- (5)

为安匝（AT）平衡表指示偏转格数；

为其分度值。（μАΤ/小格）。

由式（5）作如下推导；

δ=                    -------------- (6)

Δδ                           -------------- (7)

δWx是以标准时相对修正值；

ΔWx是以标准时绝对修正值。

计算时、均用名义值

可得比值             =1＋δ        -------------- (8)

4、CAT的标定方法

主回路示值全部为0，付回路仍开路，电流I=0.1A，增加测量盘末位一个部进（10-4T）,观察安匝（AT）平衡表净偏转ΔαAT之值。

则      CAT =0.1A×10-4/ΔαAT                 -------------- (9)

若      ΔαAT = 5小格   则；CAT =2μАΤ/小格

若      ΔαAT = 10小格  则；CAT =1μАΤ/小格

5、匝比准确度的检定方法

5.1、 按3条测量方法作一系例同名义值绕组匝的反串比较。

以获取一系例匝比的相对修正值。

以QJ55为例将步进匝

5.2、对前三盘；

将Wij与其专用参考绕组匝反串比较。

[j=Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、（1、2、3）]

从而按式（8）得

δWij=1＋δij  (j=Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)

(i=1～10)

为书写简便将δWij写为δij

δij=＋                              -------------- (10)

为测量时安匝（AT）平衡表偏差值

δij是Wij以为标准时相对修正值。

5.3、对第四（IV）盘，用递增替代法测量。

可有；         (i=1～10)       -------------- (11)

×10-5                                         -------------- (12)

、为按递增替代法步序先后两次测量值。

5.4、前后盘过渡比较;

即将前盘示值（－1）与后盘值（10）作反串比较。

可有：

-------------- (13)

-------------- (14)

（注：  ）

5.5、将付回路1000T与反串比较。

有：

-------------- (15)

×10-9                                       -------------- (16)

是以为标准时相对修正值。

6、计算:

6.1、计算是以(1000T)为基准值进行。

计算的目的是获取以为标准时诸绕组匝的修正值。

6.2、前四盘计算：

第一盘（I）；

-------------- (17)

是 以为标准时相对修正值。

则；   Δ=×100T

当以×10-8表述时，令[]为其有效数字。

则；   Δ=[]  （μΤ）         -------------- (18)

以下类同处理不叙述。

第二盘（I）；

-------------- (19)

,    -------------- (20)

则；    是以为标准时相对修正值。

是以为标准时相对修正值。

是以为标准时相对修正值。

是以以为标准时相对修正值。

以下类同符号定义相同不叙述。

则：    Δ=[]（μΤ）     --------------(21)

对第三盘，第四盘则有；（推导从略）

--------------(22)

-------------- (23)

Δ（μΤ）     -------------- (24)

-------------- (25)

-------------- (26)

Δ（μΤ）        -------------- (27)

对上述诸式归纳可有；

-------------- (28)

-------------- (29)

按定义；

Δ（μΤ）   (j=I,II,III,IV)

[··]数量级依次为×10-8、×10-7、×10-6、×10-5

6.3、后三盘

从线路原理有：

-------------- (30)

( j=V、VI、VII)计算式同于式（29）

Δ（μΤ）

[··]数量级依次为×10-4、×10-3、×10-2、×10-1

全部计算中注意数量级的统一处理。

最终应作Δ的累加计算。

6.4、对 有；

Δ =[]（μΤ）

[]以×10-9表示之有效数字。

7、偏差盘用整体比较法与测量盘比较，直读差值。同于电位差计整体检定。