绕组匝串并联计算和一些相应的考虑（n=10）

上海兰斯汀仪表研究所   林骐

二〇一一年二月

- 串并联间关系的计算

串联；       I串W串=I串

令           =

则           I串W串= I串10    W串=10  这是顺理成章的事

并联；

令          =          为每一支路电流

则          I并=10

且 令            为对平均匝的相对偏差值

为对平均匝的相对偏差值

则         I并W并

I并

W并

W并/ W串

表明；并、串联比值是有极高的准确度，只要、制造的足够小。

这一比值误差为；

2.  的分析：

2.1 和必有正有负

极而言之，若，即

则；I并W并10I并

则；W并   若，即

I并W并= I并

W并    两者  这也是合乎物理概念的事。

2.2 因此，制造中应力求、

即力求、分散性小。

对于，如100匝，由于其须绕制21组100匝，可以挑选塔配，使      5×10-8        （1×10-7）

将是不困难的。

而对于，则可以考虑绕组阻值接近且可调。而并联接片的形状、尺寸等也应考虑，力求其影响小且稳定。（变差要小）。开关难以做到这一要求。

若 5×10-2      （1×10-1）

则 · 2.5×10-9  （1×10-8）

具体如何，要看情况而定。

2.3 用、 估算是一种偏大的计算。

如果用实测之、计算之值和实测之比较，价值更大。

实测 =-1×10-9，估算为1.6×10-8，似覺相距过大。

- 对小邵计算的一些意见

  - 计算式完全正确。和我的计算出发点相同，不应有差异，可证明两者相等。

  - 我式表述的物理概念较为明确，且简洁。

邵式要求力求、

和力求、是一致的。

3.3  估算之值时，邵偏大。

例；时，因为

≒2

≒2

按邵式计算时

×4

=1.8

=1.8                      相差80%

邵例中 =1.6×10-8

林；=9×10-9

实测 -1×10-9   这是一个值得深入研究的问题。