自动电阻检定装置检定方法

上海兰斯汀仪表研究所    林骐

一.同名义值电阻整体核对（1:1换位法）

1.二同名义值电阻，宜选择α≤5为好，且α相近为好。做换位测量。

R1/R2=1+δ1+δ仪                                                       （1）

R2/R1=1+δ2+δ仪                                                       （2）

δ1、δ2为两次读数之相对修正值。δ仪 为仪器误差，也用相对修正值表述。

式（1）、（2）左、右相乘，有：

1=（1+δ1+δ仪）（1+δ2+δ仪）≈1+δ1+δ2+2δ仪

所以  δ仪= - ½（δ1+δ2）

2.δ仪对同一名义值需作5次测量得到δ仪i（i=1～5）

计算平均值

5

δ仪平=1/5∑δ仪I                           （3）

1

计算均方差

σ= √(δ仪I-δ仪平)2/4

要求：[|δ仪平|+2σ]  ≤  指标值。

（概率95%）

注：这一要求是对随机误差有一个约束。

二.检定电阻箱准确度的考核

1.为考核检定电阻箱的仪器准确度，需对下列四端钮式过渡电阻箱作考核，以提供为检定本仪器的标准。

考虑到电阻箱一般×10Ω、×102Ω（暂无认可）、×103Ω、×104Ω，准确度可达1×104 （ZX78之外）。故可对这四个过渡电阻箱建立标准，作周期性考核（先以半年为好）。

2.去上海市局，借用其一等电阻（有修正值，且|α| ≤5为好），用改型QJ55或者多功能对这四只过渡电阻箱作单只检定，和十只和（交换标准）的检定（数据要保留）。

用同一标准电阻，用本仪器作1:1检定这四只电阻箱，比较数据，观察是否存在系统误差。要作换位测量（也包括十只和的检定）。

3.用本仪器一般测量法和精密测量法测这四只电阻箱，所用标准电阻精密测量值应同于检单只电阻，一般测量法则同于测量十只和的标准电阻。

注：选择同一标准电阻有利于消除标准稳定性误差。

4.作一个三盘电阻箱10×1Ω、10×0.1Ω、10×0.01Ω。 每个盘单独有四端钮，作为自己用标准器，线路如下图：

用QJ55作多功能检定，用同一标准再用本仪器检定，比较数据。

这一工作可在自己工作处作。不一定要在市局作。一方面是这三个规格电阻箱准确度低，二方面是吃热炒，比对，问题不大。

有这一设备，针对单位现场也可以做同样测量，用小开关即可。（你已有10×103Ω、10×104Ω，再做10×10Ω、10×102Ω）

这样，你就有了一整套标准器，可作全过程考核。

- 绝缘电阻考核

从数表接入处整体测量相关绝缘电阻，将仪器接标准、未知插头插上，同一组电流，电位短接，测继电器处于标准，未知时两绝缘电阻值。

了解一下整体绝缘之值, 和在N、X时差值。力求值大于1010Ω，且差值小于1～2×109Ω为好。如有问题，单独测插头（座）之绝缘，和继电器二电位端之绝缘。找出薄弱环节。

这个数据对分析测×104Ω时误差有很大参考价值。

记录要完整，诸如标准编号、其修正值、测量日期、设备（QJ55测本机），换位要写明（本机测和时）。

10                       10

∑Ri/Rs 和Rs/∑Ri 相应之值（公用是标准），数据到1×10-6即可。

1                         1

这样，可作一系列比对计算。