直流数字电压表检测电位差计━技术资料

上海兰斯汀仪表研究所    林骐

一、检测原理图

1、检测携带型电位差计原理接线图

2、检测实验室型电位差计原理接线图

上二图中

DV    直流数字电压表（简称数表）

PM    直流电位差计（简称差计）

X     测量端钮

N     标准端钮

B     电池端钮

注：以下仅就可用数表检测项目作出说明，不用数表者见规程。

二、携带型差计的检测

1、零电势的检测

1.1、差计“标准－未知”（N－X）选择开关置于N，利用内附检流计（G）和内附标准电池调节差计工作电流，使G指零，完成“对标准”操作。

1.2、差计N－X转置X，全部示值为零。

1.3、数表选择最小步进0.1μV即可。

1.4、G短路和“细”状态，观察数表显示值V0。

注:差计有“输出”功能者可用此功能了，有外接检流计者，可将其端钮短接，在“外接”和“细”状态下工作。

1.5、如数表有调零功能，可将V0调至零，如无调零者可记下V0。

1.6、断开差计工作电流，观察数表显示值V0＇。

则  零电势ΔV0 = V0 - V0＇  （不调零）

或ΔV0 = - V0＇     （调零）

2、示值误差检测

2.1、同“1.1”，完成“对标准”操作。

2.2、同“1.2”至“1.5”，记下V0或调至零。

2.3、示值放置待检测示值VX，记下数表显示值VN。

则该示值的修正值

ΔVX = VN - VX - V0     （不调零）

或 ΔVX = VN - VX          (调零)

3、内附检流计“对标准”对灵敏度检测

3.1、同“1.1”。

3.2、“N－X”转至X，差计示值VX选取量程最大10的整数幂，如（10mV、100mV）。

观察数表示值VN，（例 10.003mV  100.012mV）

3.3、差计示值不变，调节工作电流，使数表显示值为VN＇。

且：

C%  差计准确度

（例C% ＝ 0.1%）

VX = 10mV   VN ＝10.003mV

VN＇为10.013 mV或9.993mV

3.4、“N－X”转至N，观察检流计偏转α应符合技术要求。

说明：内附检流计“测未知”时灵敏度检测按规程相应条款。

三、实验室型差计的检测

1、零电势和示值误差的检测

1.1、“对标准”操作：差计温度补偿盘放置示值1.01860V。

“N－X”开关置“N”，检流计灵敏度选择最高位置。观察数表显示值（2V量程）调节工作电流使数表显示1.018600V。

1.2、零电势检测：“N－X”开关转至“X”，差计示值全部为零，观察数表显示值，同“二 1.5、1.6”检测零电势。

2、示值误差检测

“N－X”仍在“X”，同“二、2”检测出示值修正值。

注：电位差计有调零功能者无须检测零电势，检查示值误差时用其调零。

3、温度补偿盘的检测

3.1、在温度补偿盘放置1.01860V，同“三1.1”完成“对标准”操作，使数表显示1.0186000V。

3.2、“N－X”仍在“N”，温度补偿盘依次放置非1.01860V，示值VTX读取数表显示值VN。

则  ΔVT = VTN - VTX

而≤为合格。

注：无温度补偿盘差计不作此项检测。

四．数表选择

虽然数表和差计均用二项式表述其准确度但数表的第二项固定项不够规范，因此仅属两者C值间比例关系是不够的。

最好的选择

1、量程被覆盖，且最小步进应比差计小一个数量级。

2、数表CN与差计CX间以≤为宜。

3、数表固定项ΔVN和差计固定项ΔVX间以≤为宜。